DETEKÈNÍ  TRUBICE  CO2  1 %








Pøed použitím si peèlivì prostudujte návod a pøi používání dodržujte uvedené pokyny.





Všeobecnì





	Detekèní trubice CO2 1 % je urèena pro orientaèní stanovení oxidu uhlièitého v ovzduší.


	Detekèní trubice jsou pro jednorázové použití.


	Používají se ve spojení s nasávacím zaøízením Universál nebo jiným nasávacím zaøízením, které má stejné parametry (objem 100 ( 5 cm3 a vyvine podtlak 23,33 ( 2,0 kPa).








Technický popis  	


	


2.1.	 Detekèní trubice CO2 1 % má mìøící rozsah od 1 % do 16 % CO2 na jeden zdvih.


 	 Maximální pøípustná chyba je  ( 25 % ze skuteèné hodnoty.


	 Prosávací doba je 15 až 20 sekund.





 Detekèní trubice je sklenìná trubice naplnìná indikaèní hmotou. Konce trubice jsou 		 vzduchotìsnì zataveny. Na povrchu trubice je znak výrobce, typ detekèní trubice, poèet 	 zdvihù a šipka oznaèující smìr proudìní ovzduší.        		





 Pøi styku oxidu uhlièitého s indikaèní náplní dochází ke zmìnì barvy, bílá se zmìní v  	 modrofialovou.








Hygienické pøedpisy platné v ÈR  





	Podle hygienických pøedpisù svazek 39/1978 Smìrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostøedí, povoluje se pro osmihodinovou pracovní smìnu koncentrace 9000 mg.m-3 CO2, t.j. 0,50 % objemových a mezní koncentrace 45000 mg.m-3 CO2, t.j. 2,50 % objemových (pøi teplotì 25 °C a tlaku 100 kPa). Pro pracovištì podléhající dozoru státní báòské správy platí hodnoty stanovené pøedpisy Èeského báòského úøadu.








4.  Funkce trubièky





	Zjiš�ování oxidu uhlièitého spoèívá na reakci oxidu uhlièitého s hydrazin-hydrátem za pøítomnosti redox indikátoru. Reakce je pro oxid uhlièitý specifická.








5.  Skladovatelnost a záruka





	U detekèních trubic na zjiš�ování oxidu uhlièitého poskytuje výrobce záruku 12 mìsícù pøi skladování v uzavøeném, suchém, chladném a dobøe vìtraném prostoru pøi teplotách  +5 až +30 °C a s relativní vlhkostí vzduchu maximálnì 70 %. Detekèní trubice musí být chránìny pøed teplem a otevøeným ohnìm.








6.  Mìøení 





ulomit oba hroty v ulamovacím oèku nasávacího zaøízení


zasunout trubici do nasávacího zaøízení tak, aby šipka na trubici smìøovala do nasávacího zaøízení


provést 1 zdvih, po napnutí øetízku vyèkat 5 sekund a odeèíst délku zbarvení indikaèní náplnì


délka zbarvení indikaèní náplnì odpovídá koncentraci oxidu uhlièitého v ovzduší








7.  Vyhodnocení zkoušky





zreagovaná indikaèní náplò je modrofialová


je-li èelo zreagované indikaèní náplnì šikmé, odhadne se prùmìr mezi nejvyšší a nejnižší odeètenou hodnotou


správnou koncentraci oxidu uhlièitého v ovzduší stanovíme, když délku zabarvené indikaèní náplnì odeèteme ihned po ukonèení prosávání


vzduchotìsná uzavøená exponovaná trubice zachová délku zabarvené indikaèní náplnì 15 minut








8.  Tabulka pro 1 zdvih nasávaèe
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9.  UPOZORNÌNÍ:





	Pøi odlamování hrotu trubièky je nutné dbát zvýšené opatrnosti pøed možným odletováním sklenìných støípkù. 


	Po odlomení hrotu se nesmí manipulovat s trubièkou proti oèím nebo proti  šatùm (možnost vypadnutí èásteèek náplnì).


	Detekèní trubice obsahují agresivní látky, které se bìhem zkoušky zahøívají.


	Použité i nepoužité trubièky se nesmìjí dostat do rukou dìtí.


	Pøi náhodném rozbití trubièky nebo jakémkoliv zasažení náplní proveïte dùkladný oplach zasaženého místa vodou.








10.  Zneškodnìní výrobku





	Použité trubièky i obal odkládejte na místì urèeném obcí pro nebezpeèné odpady.


