DETEKÈNÍ  TRUBICE  CO  0,5 %








Pøed použitím si peèlivì prostudujte návod a pøi používání dodržujte uvedené pokyny.





Všeobecnì





	Detekèní trubice CO 0,5 % je urèena pro orientaèní stanovení oxidu uhelnatého v ovzduší.


	Detekèní trubice jsou pro jednorázové použití.


	Používají se ve spojení s nasávacím zaøízením Universál nebo jiným nasávacím zaøízením, které má stejné parametry (objem 100 ( 5 cm3 a vyvine podtlak 23,33 ( 2,0 kPa).








Technický popis  	


	


 Detekèní trubice CO 0,5 % má mìøící rozsah od 0,5 % do 5 % CO na 1 zdvih.	 


 	 Maximální pøípustná chyba je  ( 25 % ze skuteèné hodnoty.


	 Prosávací doba je 20 až 35 sekund.





 Detekèní trubice je sklenìná trubice naplnìná indikaèní a ochrannou hmotou. Konce 	 trubice jsou vzduchotìsnì zataveny. Na povrchu trubice je znak výrobce, typ detekèní  	 trubice, poèet zdvihù, stupnice a šipka oznaèující smìr proudìní nasávaného vzduchu.





 Pøi styku oxidu uhelnatého s indikaèní náplní dochází ke zmìnì barvy, bílá se zmìní na 	 zaèátku v hnìdou a na konci v zelenou.





2.4.  Detekèní trubice CO 0,5 % navazuje rozsahem mìøení na detekèní trubici CO 0,001 %.








3.  Funkce trubièky





	Zjiš�ování oxidu uhelnatého spoèívá na reakci oxidu uhelnatého se smìsí oxidu jodièného a dýmavé kyseliny sírové. Za pøítomnosti vyšších uhlovodíkù  dochází ke zmìnì barvy ochranné náplnì.








4.  Skladovatelnost a záruka





	U detekèních trubic na zjiš�ování oxidu uhelnatého poskytuje výrobce záruku 9 mìsícù pøi skladování v uzavøeném, suchém a dobøe vìtraném prostoru pøi teplotách +5 až +30 °C a s relativní vlhkostí vzduchu maximálnì 75 %.




















5.  Mìøení 





ulomit oba hroty v ulamovacím oèku nasávacího zaøízení


zasunout trubici do nasávacího zaøízení tak, aby šipka na trubici smìøovala do nasávacího zaøízení


provést 1 zdvih, po napnutí øetízku vyèkat 5 sekund a odeèíst délku zbarvení indikaèní náplnì


délka zbarvení indikaèní náplnì odpovídá koncentraci oxidu uhelnatého v ovzduší








6.  Vyhodnocení zkoušky





zreagovaná indikaèní náplò je na zaèátku hnìdá, na konci svìtlejší. Do zreagované indikaèní náplnì se poèítá i slabì zbarvená indikaèní náplò


je-li èelo zreagované indikaèní náplnì šikmé, odhadne se prùmìr mezi nejvyšší a nejnižší odeètenou hodnotou


správnou koncentraci oxidu uhelnatého v ovzduší stanovíme, když délku zabarvené indikaèní náplnì odeèteme ihned po ukonèení prosávání


vzduchotìsná uzavøená exponovaná trubice zachová délku zabarvené indikaèní náplnì minimálnì 8 hodin


po ukonèení mìøení je tøeba nasávací zaøízení nìkolikrát prosát bez detekèní trubice, aby se odstranily škodliviny, které pùsobí na nasávací zaøízení (SO3)








7.  Tabulka pro 1 zdvih nasávaèe          





mg.m-3�
obj. %�
�
5 700�
0,5�
�
11 400�
1�
�
22 800�
2�
�
34 200�
3�
�
45 600�
4�
�
57 000�
5�
�






8.  UPOZORNÌNÍ:





	Pøi odlamování hrotu trubièky je nutné dbát zvýšené opatrnosti pøed možným odletováním sklenìných støípkù. 


	Po odlomení hrotu se nesmí manipulovat s trubièkou proti oèím nebo proti šatùm (možnost vypadnutí èásteèek náplnì).


	Detekèní trubièky obsahují agresivní látky, které se bìhem zkoušky zahøívají.	


	Použité i nepoužité trubièky se nesmìjí dostat do rukou dìtí.


	Pøi náhodném rozbití trubièky nebo jakémkoliv zasažení náplní proveïte dùkladný oplach zasaženého místa vodou.





9.  Zneškodnìní výrobku





	Použité trubièky i obal odkládejte na místì urèeném obcí pro nebezpeèné odpady.





