DETEKÈNÍ  TRUBICE  CO  0,001 %








Pøed použitím si peèlivì prostudujte návod a pøi používání dodržujte uvedené pokyny.





Všeobecnì





	Detekèní trubice CO 0,001 % je urèena pro orientaèní stanovení oxidu uhelnatého v ovzduší.


	Detekèní trubice jsou pro jednorázové použití.


	Používají se ve spojení s nasávacím zaøízením Universál nebo jiným nasávacím zaøízením, které má stejné parametry (objem 100 ( 5 cm3 a vyvine podtlak 23,33 ( 2,0 kPa).








Technický popis  	


	


 Technická data


      	 Detekèní trubice  CO 0,001 % má dva mìøící rozsahy od 0,001 % do 0,03 % CO na 10 	 zdvihù a od 0,05 % do 0,3 % CO na 1 zdvih.


 	 Maximální pøípustná chyba je  ( 25 % ze skuteèné hodnoty.


	 Prosávací doba je 15 až 25 sekund.





 Detekèní trubice je sklenìná trubice naplnìná indikaèní a ochrannou hmotou. Konce 	 trubice jsou vzduchotìsnì zataveny. Na povrchu trubice je znak výrobce, typ detekèní  	 trubice, poèet zdvihù, stupnice pro 1 až 10 zdvihù a šipka oznaèující smìr proudìní 	 	 ovzduší.        		





 Pøi styku oxidu uhelnatého s indikaèní náplní dochází ke zmìnì barvy, bílá se zmìní na 	 zaèátku v hnìdou a na konci v modrozelenou.





UPOZORNÌNÍ: detekèní trubice se rovnìž zbarví zelenì, jsou-li v ovzduší pøítomny vyšší uhlovodíky (od C3)








Hygienické pøedpisy platné v ÈR  





 	Podle hygienických pøedpisù svazek 39/1978 Smìrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostøedí, povoluje se pro osmihodinovou pracovní smìnu koncentrace 30 mg.m-3 CO, t.j. 0,0026 % objemových a mezní koncentrace 150 mg.m-3 CO, t.j. 0,013 % objemových (pøi teplotì 25 °C a tlaku 100 kPa). 








4.  Funkce trubièky





	Zjiš�ování oxidu uhelnatého spoèívá na reakci oxidu uhelnatého se smìsí jodiènanu draselného a dýmavé kyseliny sírové. Za pøítomnosti vyšších uhlovodíkù (od C3) dochází ke zmìnì barvy ochranné náplnì. 


5.  Skladovatelnost a záruka





	U detekèních trubic na zjiš�ování oxidu uhelnatého poskytuje výrobce záruku 12 mìsícù pøi skladování v uzavøeném, suchém a dobøe vìtraném prostoru pøi teplotách +5 až +30 °C a s relativní vlhkostí vzduchu maximálnì 70 %.








6.  Mìøení 





ulomit oba hroty v ulamovacím oèku nasávacího zaøízení


zasunout trubici do nasávacího zaøízení tak, aby šipka na trubici smìøovala do nasávacího zaøízení


provést 1 zdvih a odeèíst délku zabarvení indikaèní náplnì na stupnici pro 1 zdvih


nedosáhlo-li zabarvení prvního proužku, provede se dalších 9 zdvihù (celkem 10) a odeèítá se délka zabarvení na stupnici pro 10 zdvihù. Pøi každém zdvihu po napnutí øetízku se musí vyèkat 5 sekund


v obou pøípadech délka zabarvené indikaèní náplnì odpovídá koncentraci oxidu uhelnatého v ovzduší








7.  Vyhodnocení zkoušky





zreagovaná indikaèní náplò je na zaèátku tmavší až hnìdá, na konci svìtlejší. Do zreagované indikaèní náplnì se poèítá i slabì zbarvená indikaèní náplò


je-li èelo zreagované indikaèní náplnì šikmé, odhadne se prùmìr mezi nejvyšší a nejnižší odeètenou hodnotou


správnou koncentraci CO v ovzduší stanovíme, když délku zabarvené indikaèní náplnì odeèteme ihned po ukonèení prosávání


vzduchotìsná uzavøená exponovaná trubice zachová délku zabarvené indikaèní náplnì minimálnì 8 hodin


je-li místo, ze kterého se má odebírat ovzduší tìžko pøístupné, lze použít prodlužovací hadièku o maximální délce 2 metry. Vzorek je možno odebírat 2 zpùsoby:


	


trubice s ulomenými hroty se ve smìru šipky zasune do prodlužovací hadièky a druhý      konec se pomocí sklenìné nebo kovové trubice zasune do nasávacího zaøízení a mìøení      se provede již známým zpùsobem    





prodlužovací hadièkou se prosaje zkoušené ovzduší 2 - 3 zdvihy nasávacího zaøízení,     potom se do nasávacího zaøízení zasune trubice ve smìru šipky, na druhý konec trubice se      nasadí prodlužovací hadièka a mìøení se provede známým zpùsobem





  	V obou pøípadech jsou namìøené hodnoty CO správné.





po ukonèení mìøení je tøeba nasávací zaøízení nìkolikrát prosát bez detekèní trubice, aby se odstranily škodliviny, které pùsobí na nasávací zaøízení (SO3)








8.  UPOZORNÌNÍ: 





	Pøi odlamování hrotu trubièky je nutné dbát zvýšené opatrnosti pøed možným odletováním sklenìných støípkù. 


	Po odlomení hrotù se nesmí manipulovat s trubièkou proti oèím nebo proti šatùm (možnost vypadnutí èásteèek náplnì). 


	Detekèní trubièky obsahují agresivní látky, které se bìhem zkoušky zahøívají.


	Použité i nepoužité trubièky se nesmìjí dostat do rukou dìtí.


	Pøi náhodném rozbití trubièky nebo jakémkoliv zasažení náplní proveïte dùkladný oplach zasaženého místa vodou.








Zneškodnìní výrobku





	Použité trubièky i obal odkládejte na místì urèeném obcí pro nebezpeèné odpady.


