DETEKÈNÍ  TRUBICE  UH-V








Pøed použitím si peèlivì prostudujte návod a pøi používání dodržujte uvedené pokyny.





Všeobecnì





	Detekèní trubice UH-V je urèena pro orientaèní stanovení vyšších uhlovodíkù a dolní meze výbušnosti par øedidel v ovzduší.


	Detekèní trubice jsou pro jednorázové použití.


	Používají se ve spojení s nasávacím zaøízením Universál nebo jiným nasávacím zaøízením, které má stejné parametry (objem 100 ( 5 cm3 a vyvine podtlak 23,33 ( 2,0 kPa).








Technický popis  	


	


2.1.	 Mìøící rozsah detekèní trubice UH-V je pro jednotlivé uhlovodíky uveden v pøíloze 1.	 Maximální pøípustná chyba je  ( 25 % ze skuteèné hodnoty.


	 Prosávací doba je 15 až 25 sekund.





 Detekèní trubice je sklenìná trubice naplnìná indikaèní hmotou. Konce trubice jsou 		 vzduchotìsnì zataveny. Na povrchu trubice je znak výrobce, typ detekèní trubice a šipka   	 oznaèující smìr proudìní ovzduší. Poèet zdvihù pro jednotlivé uhlovodíky udává pøíloha 	 1, poèet zdvihù pro stanovení dolní meze výbušnosti (DMV), poloviny DMV a ètvrtiny 	 DMV pro páry øedidel udává pøíloha 2.        		





 Pøi styku uhlovodíkù a par øedidel s indikaèní náplní dochází ke zmìnì barvy, bílá se 	 zmìní v  hnìdozelenou.








3.  Funkce trubièky





	Zjiš�ování vyšších uhlovodíkù a dolní meze výbušnosti par øedidel spoèívá na reakci vyšších uhlovodíkù a par øedidel se smìsí oxidu jodièného, oxidu selenièitého, dusiènanu draselného a dýmavé kyseliny sírové. Reakci mùže rušit oxid uhelnatý. Trubice lze použít v prostøedí s relativní vlhkostí vzduchu 50 až 80 %.








4.  Skladovatelnost a záruka





	U detekèních trubic na zjiš�ování vyšších uhlovodíkù a par øedidel poskytuje výrobce záruku 12 mìsícù pøi skladování v uzavøeném, suchém, chladném a dobøe vìtraném prostoru pøi teplotách  +5 až +30 °C a s relativní vlhkostí vzduchu maximálnì 70 %.




















5.  Mìøení 





ulomit oba hroty v ulamovacím oèku nasávacího zaøízení


zasunout trubici do nasávacího zaøízení tak, aby šipka na trubici smìøovala do nasávacího zaøízení


pro jednotlivé vyšší uhlovodíky a páry øedidel provést takový poèet zdvihù, jaký je udán v pøíloze 1 nebo 2, po každém zdvihu po napnutí øetízku se musí vyèkat 5 sekund


délka zbarvení indikaèní náplnì odpovídá po pøepoètu podle pøílohy 1 nebo 2 koncentraci vyšších uhlovodíkù a par øedidel v ovzduší








6.  Vyhodnocení zkoušky





zreagovaná indikaèní náplò je hnìdozelená


je-li èelo zreagované indikaèní náplnì šikmé, odhadne se prùmìr mezi nejvyšší a nejnižší odeètenou hodnotou


správnou koncentraci vyšších uhlovodíkù a par øedidel v ovzduší stanovíme, když délku zabarvené indikaèní náplnì odeèteme ihned po ukonèení prosávání


vzduchotìsná uzavøená exponovaná trubice zachová délku zabarvené indikaèní náplnì minimálnì 8 hodin


po ukonèení mìøení je tøeba nasávací zaøízení nìkolikrát prosát bez detekèní trubice, aby se odstranily škodliviny, které pùsobí na nasávací zaøízení (SO3)  





  





7.  UPOZORNÌNÍ:





     Pøi odlamování hrotù trubièky je nutné dbát zvýšené opatrnosti pøed možným odletováním sklenìných støípkù. 


	Po odlomení hrotù se nesmí manipulovat s trubièkou proti oèím nebo proti šatùm (možnost vypadnutí èásteèek náplnì). 


	Detekèní trubièka obsahuje agresivní látky, které se bìhem zkoušky zahøívají. 


	Použité i nepoužité trubièky se nesmìjí dostat do rukou dìtí.


	Pøi náhodném rozbití trubièky nebo jakémkoliv zasažení náplní proveïte dùkladný oplach zasaženého místa vodou.








8.  Zneškodnìní výrobku





	Použité trubièky i obal odkládejte na místì urèeném obcí pro nebezpeèné odpady.





























Pøíloha 1





VYHODNOCOVACÍ TABULKA PRO VYŠŠÍ UHLOVODÍKY�
�
�
mg.m-3


�
�
Stu


pni


ce�
Benzín lékaøský1)


Poèet 


zdvihù�
Benzín BA - 902)


Poèet 


zdvihù�
Nafta3)


Poèet zdvihù�
Benzen4)


Poèet 


zdvihù�
Toluen5)


Poèet zdvihù�
Xylen6)


Poèet zdvihù�
�
�
1�
10�
1�
10�
10�
1�
10�
10�
10�
�
1�
-�
20�
400�
30�
-*)�
1 600�
-�
-�
-�
�
2�
700�
30�
1 000�
60�
300�
5 400�
400�
1 900�
4 000�
�
3�
1 150�
60�
1 850�
100�
900�
9 700�
900�
5 000�
9 600�
�
4�
1 700�
80�
2 800�
150�
2 000�
16 500�
1 500�
8 000�
22 000�
�
5�
2 200�
110�
3 600�
220�
3 100�
30 000�
2 000�
11 200�
35 000�
�
6�
3 100�
175�
5 600�
350�
�
�
3 300�
18 300�
�
�
7 �
4 000�
250�
7 750�
480�
�
�
5 100�
28 000�
�
�
8 �
5 000�
320�
10 000�
650�
�
�
7 100�
39 400�
�
�
9�
6 400�
400�
12 200�
800�
�
�
9 200�
49 000�
�
�
10�
7 500�
470�
13 800�
950�
�
�
11 800�
�
�
�
11�
9 400�
560�
16 200�
1 100�
�
�
14 800�
�
�
�
12�
11 900�
670�
20 600�
1 300�
�
�
17 200�
�
�
�
13�
14 000�
700�
�
1 500�
�
�
19 500�
�
�
�



Poznámka:


1) Benzín podle ÈSN 65 6544


2) Benzín podle ÈSN EN 228


3) Nafta podle ÈSN EN 590


*) Stanovení jen orientaèní, závisí na teplotì a na úplnosti odpaøení nafty do ovzduší


4) Benzen podle ÈSN 66 2110 


5) Toluen podle ÈSN 66 2211


6) Xylen podle ÈSN 66 2112








Pøíloha 2





VYHODNOCOVACÍ TABULKA PRO DOLNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI PAR ØEDIDEL�
�
�



�
0,25 DMV�
0,5 DMV�
DMV�
�
Øedidlo rozpouštìdlo�
Pøedepsaný poèet 


zdvihù�
Délka zbarvení (ryska)�
Koncent-race


g.m-3�
Délka zbarvení (ryska)�
Koncent-race


g.m-3�
Délka zbarvení (ryska)�
Koncent-race


g.m-3�
�
S 6300�
5�
4,0�
16,0�
5,3�
32,0�
6,4�
64,0�
�
S 6006�
1�
3,4�
11,5�
4,2�
23,0�
�
�
�
S 6005�
10�
7,0�
12,0�
9,0�
24,0�
11,5�
48,0�
�
S 6001�
5�
7,0�
9,0�
8,0�
18,0�
10,0�
36,0�
�
L 6000�
10�
6,0�
15,0�
7,2�
30,0�
10,0�
60,0�
�
Benzen �
1�
3,0�
9,7�
4,4�
19,5�
5,5�
39,0�
�
Toluen�
10�
5,0�
11,5�
6,5�
23,0�
9,0�
46,0�
�
Xylen�
10�
3,0�
11,0�
4,0�
22,0�
5,5�
44,0�
�
Benzin lakový�
1�
3,5�
11,5�
4,5�
23,0�
�
�
�



